Especificaciones de Concurso

- BS4. Módulo de Ensayos de Caudal.

Caja de acero pintada. El esquema de conexión de cada transductor está representado gráficamente.

Interruptor de caudal:

Monitoriza el caudal y cierra un circuito eléctrico. Forma del contacto: normalmente abierto. Corriente alterna de conmutación: 240 VAC.

Corriente continua de conmutación: 120 VCC.

Sensor de caudal óptico:

Da una salida en pulsos proporcional al caudal de líquido. En la salida de este sensor se obtiene una señal de pulsos con una frecuencia proporcional al caudal que atraviesa el sensor.

Tensión de alimentación: 5 VCC. Rango de medida: 0,25 – 6,5  l/min. Factor K: 4600 pulsos por litro.

Bomba sumergible: la variación en la tensión de alimentación de la bomba permite variar el caudal de agua en el módulo de ensayos. Alimentación:

12 VCC.

Sensor de nivel de presión:

Es un sensor que mide la presión causada por el agua en relación con la presión atmosférica, por lo que se puede calcular el nivel de líquido en el depósito. Rango de presión: 0 – 1psi. Sensibilidad: 16,7 mV/psi. Alimentación: 10 – 16 VCC.

Sensor de presión diferencial (sistema de placa orificio):

Este sensor se encuentra conectado a un sistema de placa orificio, con el objeto de medir la diferencia de presión causada por el estrechamiento del volumen del conducto por donde circula el agua. De esta manera, mediante la medida de diferencia de presión entre la entrada y la salida de agua de la placa orificio, es posible calcular el caudal de agua que atraviesa la placa.

Rango de medida: 0 – 16 psi. Sensibilidad: 1,5 mV/psi. Alimentación: 10 – 16 VCC.

Medidor de flujo variable:

Mediante una pequeña boya flotante que se encuentra en el interior del tubo calibrada en litros por minuto, se puede leer la medida del volumen que fluye por la tubería. Rango: 0 – 2  l/min.

Estrechamiento en V:

La conexión entre el depósito principal y el depósito secundario, una presa, incluye un estrechamiento en “V”. La altitud del nivel de agua sobre el fondo de la presa es una medida muy precisa de la relación de flujo. Esta altura la indicará la regla que se encuentra adosada al depósito en el extremo derecho.

Depósitos principal y secundario.

Las conexiones de los sensores con la unidad base y con las alimentaciones se realizan a través de terminales de 2 mm, que se encuentran en el panel frontal del módulo de ensayos.

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110 / 220 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Elementos requeridos (No incluidos):

El AE-PLC-PAN-UB, Unidad Base PLC PANASONIC incluye:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120 k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256 k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 – 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Monitorización en línea del PLC.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas de Escalera (DE), Texto Estructurado (TE), Lista de Instrucciones (LI), Diagrama de Bloques Funcionales (DBF) y Diagrama de Funciones Secuenciales (DFS).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Programación de PLCs a través de la red Ethernet.

• N-SWT-8. Módulo Conmutador de Ethernet de 8 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Ocho puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

El PAN-PLC-K1, Kit 1 de PLC PANASONIC incluye:

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

El PAN-PLC-K2, Kit 2 de PLC PANASONIC incluye:

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Cada módulo puede operar independientemente de los otros.

Dimensiones: 405 x 300 x 400 mm aprox.  Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Medida del caudal de agua producido por la bomba sumergible en el módulo mediante un sensor óptico de caudal.

2.-   Uso del sensor de caudal óptico de alta resolución para medir caudales bajos.

3.-   El sensor de nivel por presión. Uso de un sensor de presión diferencial para medir el nivel de líquido en uno de los depósitos.

4.-   El sensor de presión diferencial. Medir la caída de presión en el sistema de placa orificio, como parámetro necesario para determinar el caudal.

5.-   Medida del caudal generado por la bomba sumergible mediante un caudalímetro de área variable.

6.-   Obtención del valor del caudal en el depósito secundario utilizando la placa estrechamiento en V.

7.-   Utilización de las entradas y salidas analógicas del PLC para leer y escribir señales analógicas.

8.-   Lectura de la señal del sensor de caudal con el PLC.

9.-   Control manual del actuador a través del PLC.

10.- Controlador PID de caudal a través del PLC.

11.- Observación de los efectos del control de caudal ante los cambios en los parámetros PID.

Opcional

BS4-PLC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.