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UNITÉ DE MESURE ET ÉTALONNAGE DE PRESSION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Calibrateur à poids mort :

    Diamètre du piston : 18 mm.

    Deux aires du piston : 0,000254469 m.

    Poids du piston : 0,5 Kg.

    Il utilise de l’eau à des fins de sécurité et de facilité d’utilisation.

Ensemble de poids :

    0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

Capture d'écran de l'acquisition de données informatiques et logiciels de calculs manomètre type Bourdon, relié au calibrateur à poids mort, plage : 0 – 2,5 bar (250 kN/m² ), classe : 1,6. Il comprend une échelle calibrée en

degrés de rotation, en dehors de l'échelle de pression habituelle.

Capteur de pression électronique, connecté au calibrateur à poids mort, plage : 0 – 2,5 bar (250 kN/m²).

Récipient en PMMA pour faciliter l'amorçage du calibrateur.

Console électronique avec deux affichages numériques qui affichent la sortie du capteur de pression (en Volts) et la lecture conditionnée en deux unités techniques (kN/m²). De plus, les signaux correspondants sont envoyés vers un port E/S pour leur acquisition via un logiciel dans un ordinateur.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Interrupteur principal.

    Connexion du capteur de pression.

    Affichage numérique du capteur de pression (en kN/m).

    Affichage numérique du capteur de pression (en Volts).

    Connexion à un ordinateur.

Logiciel pour acquérir des données et obtenir la courbe d'étalonnage (avec pente et ordonnée à l'origine) aussi bien en fonction du déplacement angulaire de l'aiguille qu'en fonction de la tension de sortie du capteur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 500 x 350 x 350 mm environ. - Poids: 15 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm environ.   - Poids: 3 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-   Etude de la notion de pression (force/surface). 

2.-   Etude du fonctionnement d'un calibrateur de pression à poids mort. 

3.-   Etude des concepts de mesure et d'étalonnage (pressions manométriques et absolues, erreur de zéro, non-linéarité, erreur d'échelle, conversion d'échelle arbitraire en unités techniques). 

4.-   Etude des échelles de pression. 

5.-   Etude du fonctionnement et du comportement caractéristique d'un manomètre de type Bourdon. 

6.-   Vérification des lectures d'un manomètre de type Bourdon à l'aide d'un jeu standard de poids calibrés. 

7.-   Calibrage d'un manomètre de type Bourdon en ingénierie deux unités (kN/m² ). 

8.-   Calibrage d'un manomètre de type Bourdon en unités arbitraires (déplacement angulaire de l'aiguille). 

9.-   Etude du fonctionnement et du comportement caractéristique d'un capteur de pression. 

10.- Calibrage d'un capteur de pression (tension de sortie du capteur). 

11.- Étalonnage d'un capteur de pression et d'un circuit de conditionnement de signal en unités techniques. 

12.- Etude des sources d'erreur de mesure et d'étalonnage (conditionnement du signal, tolérances de fabrication, résolution d'affichage, frottement et jeu…).
Optionnel
TMCP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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