EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
UESLB
UNITÉ D´EXTRACTION SOLIDE/LIQUIDE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Récipient de liquide d'alimentation, capacité : 9 l.

Récipient de produit liquide, capacité : 9 l.

Trémie d'alimentation avec vis sans fin d'alimentation pour solides.

Moteur pour alimentation vis sans fin.

Cuve d'extraction rotative principale avec huit cellules d'extraction.

Moteur pour la rotation de la cuve d'extraction principale. 

Vitesse de rotation variable.

Trois arroseurs.

Sortie des produits solides.

Conductimètre et quatre cellules de conductivité :

    Trois échelles de conductivité :

        200 µS  0.1 – 199.9 µS.

        2 mS  0.2 – 1.999 mS.

        20 mS 2 – 19.99 mS.

        *µS : microSiemens ; mS : miliSiemens.

Quatre capteurs de température, type “J”.

Trois résistances chauffantes, portée : 360 W chacune.

Trois thermostats de sécurité : 70 ºC.

Trois pompes péristaltiques, avec régulateur de vitesse : 12,7 l/h.

Trois filtres de décantation (crépine en ligne).

Vannes de circulation pour modifier la configuration du circuit.

Températures du solvant : ambiante jusqu'à 50 ºC.

Console électronique :

    Connexions des capteurs de température. 

    Affichage numérique pour capteurs de température.

    Sélecteur pour capteurs de température.

    Trois contrôleurs pour les trois éléments chauffants. 

    Contrôleur de vitesse des pompes.

    Écran tactile pour contrôler :

        Nombre de tours du moteur d'alimentation.

        Nombre de cycles.

        Temps d'un cycle.

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 705 x 570 x 1680 mm environ. - Poids: 100 kg environ.
Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Démonstration du fonctionnement d'un processus continu à plusieurs étapes.

2.-  Extraction par percolation en circuit fermé (fonctionnement par lots).

3.-  Extraction par percolation en boucle ouverte (fonctionnement continu).

4.-  Etude de processus continus à une, deux et trois étapes.

5.-  Enquête sur l'effet des températures des solvants.

6.-  Enquête sur l'effet des débits de solvant.

7.-  Enquête sur l'effet du délai de traitement.

8.-  Économie des processus. Efficacité des processus.

9.-  Bilans de masse.

10.-Influence de la taille des particules.

11.-Influence des numéros d'étapes.

12.-Influence du type de solvant.

13.-Extractions de composants inorganiques et aqueux.

14.-Test d'extractions à usage industriel.
Optionnel
UESLB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

